CERTIFY  |  RESURSE PRACTICE ISO

GHID

Documente esențiale

ISO 13485

Documente, dosare și înregistrări pentru un sistem de management al calității orientat spre cerințe de reglementare

| BAZĂ DE LUCRU | ISO 13485:2016 ¦ confirmată de ISO în 2025 |
| --- | --- |
| UTILIZARE | Organizații din orice industrie și de orice dimensiune |
| CONȚINUT | Cerințe documentare + documente recomandate + modele completabile |
| EDIȚIE DOCUMENT | Certify ¦ iulie 2026 |

| i | PRINCIPIUL CENTRAL Standardele cer informație documentată suficientă pentru controlul sistemului și pentru demonstrarea rezultatelor. Formatul este flexibil: procedură, registru, formular, aplicație, hartă, fotografie, video sau înregistrare electronică. |
| --- | --- |

CLAR. CONTROLAT. UTIL.

| 1 | Cum se utilizează ghidul Selectați documentele pornind de la procese, riscurile produsului, procesului și conformității de reglementare, obligații și nevoia reală de control |
| --- | --- |

Scop. Ghidul ajută organizația să stabilească un set suficient și proporționat de documente și înregistrări pentru sistemul de management al calității pentru dispozitive medicale (SMC/QMS).

| PAS | ACTIVITATE | REZULTAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificați procesele și activitățile | Stabiliți intrările, ieșirile, responsabilitățile, interacțiunile și condițiile de operare. |
| 2 | Identificați cerințele documentare | Separați informațiile cerute explicit de standard de documentele necesare pentru controlul real al activității. |
| 3 | Evaluați riscul lipsei documentului | Documentați acolo unde variația, eroarea, pierderea cunoștințelor ori lipsa dovezilor poate produce consecințe importante. |
| 4 | Alegeți formatul potrivit | Folosiți procedură, diagramă, listă, formular, aplicație, fotografie, video sau alt suport accesibil utilizatorului. |
| 5 | Atribuiți proprietar și reguli | Stabiliți cine aprobă, actualizează, distribuie, păstrează și retrage informația. |
| 6 | Verificați utilizarea și eficacitatea | Auditul trebuie să confirme că documentele reflectă practica și că practica produce rezultate controlate. |

## Întrebări de decizie

Este informația cerută explicit de standard sau de o obligație legală, de autorizare, contractuală ori a unei părți interesate?

Este necesară pentru operarea consecventă a unei activități cu risc sau impact relevant?

Trebuie păstrată o dovadă că o evaluare, verificare, consultare, instruire, aprobare sau acțiune a avut loc?

Poate fi integrată într-un document comun cu ISO 9001 ori alt sistem, fără a pierde cerințele specifice?

Este documentul utilizat de persoanele implicate sau există numai pentru audit?

| ! | REGULĂ PRACTICĂ Un document este esențial atunci când absența, neactualizarea sau utilizarea greșită a lui poate afecta conformitatea, controlul riscurilor, respectarea obligațiilor ori performanța sistemului. |
| --- | --- |

## Document menținut versus înregistrare păstrată

| TIP | ROL | EXEMPLE | CONTROL PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Document menținut | Orientează sau controlează activitatea curentă. | Politică, metodologie, procedură, plan, instrucțiune, formular necompletat. | Aprobare, versiune, acces, distribuție și actualizare. |
| Înregistrare păstrată | Demonstrează activitatea realizată și rezultatul obținut. | Evaluare, raport, listă completată, rezultat de măsurare, proces-verbal, log electronic. | Identificare, integritate, lizibilitate, termen de păstrare, recuperare și eliminare. |

| 2 | Ce documente sunt esențiale Separați cerințele explicite de documentele condiționale și de instrumentele recomandate |
| --- | --- |

## Informații documentate cerute explicit

| DOMENIU | CE TREBUIE DOCUMENTAT / PĂSTRAT | REFERINȚĂ |
| --- | --- | --- |
| Manualul calității | Domeniu, excluderi/neaplicabilități justificate, proceduri sau referințe și interacțiunea proceselor. | 4.2.2 |
| Dosarul dispozitivului medical | Documente care definesc specificațiile produsului și cerințele proceselor, instalării și service-ului. | 4.2.3 |
| Controlul documentelor | Procedură documentată pentru aprobare, revizuire, distribuție, modificare și retragere. | 4.2.4 |
| Controlul înregistrărilor | Procedură documentată pentru identificare, stocare, protecție, recuperare, păstrare și eliminare. | 4.2.5 |
| Analiza de management | Proceduri documentate și înregistrări ale analizelor. | 5.6 |
| Competență și instruire | Proceduri pentru competență, instruire și conștientizare, plus înregistrări. | 6.2 |
| Infrastructură și mentenanță | Cerințe și înregistrări de mentenanță când pot afecta calitatea produsului. | 6.3 |
| Mediul de lucru și contaminarea | Cerințe documentate și aranjamente speciale, când sunt aplicabile. | 6.4 |
| Managementul riscului | Proces documentat pe durata realizării produsului și înregistrările rezultate. | 7.1 |
| Comunicarea cu clientul | Aranjamente/proceduri documentate pentru informații, comenzi, feedback și notificări. | 7.2.3 |
| Proiectare și dezvoltare | Proceduri, planuri, intrări, ieșiri, revizuiri, verificare, validare, transfer, schimbări și dosar. | 7.3 |
| Achiziții și furnizori | Proceduri, criterii și înregistrări pentru evaluare, selecție, reevaluare și verificarea produsului achiziționat. | 7.4 |
| Producție și service | Documente de control, înregistrări, cerințe de curățenie, instalare, service, sterilitate și validare, după caz. | 7.5 |
| Identificare și trasabilitate | Proceduri și înregistrări, inclusiv cerințe speciale pentru implantabile, după caz. | 7.5.8–7.5.9 |
| Echipamente de monitorizare și măsurare | Proceduri și înregistrări pentru calibrare/verificare, protecție și validarea software-ului folosit. | 7.6 |
| Feedback, reclamații și raportare | Proceduri documentate și înregistrări pentru feedback, reclamații și raportarea către autorități. | 8.2.1–8.2.3 |
| Audit intern și acceptarea produsului | Procedură/înregistrări de audit și dovezi ale conformității produsului. | 8.2.4 / 8.2.6 |
| Produs neconform și rework | Proceduri și înregistrări pentru control, concesii, acțiuni post-livrare și reprocesare. | 8.3 |
| Analiza datelor, CAPA și acțiuni preventive | Proceduri documentate și înregistrări ale analizelor și acțiunilor. | 8.4 / 8.5.2–8.5.3 |

## Documente condiționale

| DOCUMENT / DOVADĂ | CÂND DEVINE NECESAR | BAZA DECIZIEI |
| --- | --- | --- |
| Proceduri pentru dispozitive sterile | Organizația produce sau controlează produse sterile. | 7.5.5–7.5.7 și cerințe reglementare |
| Trasabilitate extinsă pentru implantabile | Dispozitive implantabile sau alte categorii cu cerințe speciale. | 7.5.9.2 și legislație |
| Instalare și service | Aceste activități sunt cerințe specificate ale produsului. | 7.5.3–7.5.4 |
| Controlul contaminării și curățeniei | Curățenia, biocontaminarea sau particulele influențează produsul. | 6.4 / 7.5.2 |
| Validarea proceselor speciale | Rezultatul nu poate fi verificat complet ulterior. | 7.5.6 |
| Validarea software-ului QMS și producție | Software-ul este folosit în QMS, producție sau măsurare. | 4.1.6 / 7.5.6 / 7.6 |
| Advisory notices / field actions | Reglementările și produsul pot necesita acțiuni în teren. | 8.2.3 / 8.3.3 și legislație |
| UDI și înregistrări piață | Piața/jurisdicția impune identificare și înregistrare specifice. | Cerințe de reglementare |
| Evaluare clinică / performanță | Rolul și tipul dispozitivului impun aceste dosare. | Reglementări aplicabile |

## Documente recomandate pentru control eficace

| DOCUMENT | VALOARE PRACTICĂ | PRIORITATE |
| --- | --- | --- |
| Matrice cerințe reglementare pe piață | Leagă rolul, clasa, produsul și jurisdicția de documente, termene și responsabilități. | Foarte ridicată |
| Registru dispozitive și dosare | Arată configurația, versiunea, piețele, proprietarul și starea dosarului fiecărui produs. | Ridicată |
| Matrice proceduri–cerințe | Demonstrează acoperirea standardului și a reglementărilor fără duplicare. | Medie |
| Plan master de validare | Prioritizează procesele, software-ul, metodele și revalidările. | Ridicată |
| Registru schimbări produs/proces | Leagă schimbarea de risc, design, validare, reglementare, furnizori și dosare. | Foarte ridicată |
| Matrice retenție pe piață și produs | Controlează termenele diferite pentru dosare, loturi, implantabile și reclamații. | Foarte ridicată |
| Plan post-producție și trenduri | Integrează feedback, reclamații, service, vigilență, CAPA și risk management. | Ridicată |
| Bibliotecă de dovezi de trasabilitate | Leagă cerința de produs, lot, echipament, operator, furnizor și eliberare. | Ridicată |

| ! | INTERPRETAREA CORECTĂ PENTRU ISO 13485 ISO 13485 conține mai multe cerințe explicite pentru proceduri și înregistrări decât standardele generale de management. Totuși, setul exact depinde de rolul organizației, dispozitive, clasa de risc, procese, piețe și reglementări. Documentația trebuie să formeze un sistem coerent și trasabil, nu o colecție de proceduri izolate. |
| --- | --- |

| 3 | Arhitectura documentară recomandată O structură simplă reduce duplicarea și ajută utilizatorii să găsească informația corectă |
| --- | --- |

| NIVEL | ROL | EXEMPLE | PROPRIETAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Direcție și guvernanță | Domeniu ISO 13485, politică, obiective, roluri, procese și responsabilități. | Conducere / coordonator sistem |
| Nivel 2 | Planificare și control | Metodologii, registre, planuri, proceduri, criterii și reguli de decizie. | Proprietari de proces / specialiști |
| Nivel 3 | Execuție | Instrucțiuni, permise, specificații, liste de verificare, planuri locale și materiale vizuale. | Manageri operaționali / supraveghetori |
| Nivel 4 | Dovezi | Formulare completate, rezultate, rapoarte, loguri, aprobări, fotografii și baze de date. | Persoana care realizează activitatea |

## Familii documentare recomandate

| COD | FAMILIE | CONȚINUT | PRIORITATE |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS | Guvernanță SMC | Manual, politici, obiective, procese, roluri, management review și control documente. | Esențial |
| REG | Reglementare | Rol, piețe, clasificare, cerințe, înregistrări, raportări și schimbări. | Esențial |
| DEV | Proiectare și dezvoltare | Planuri, cerințe, outputs, reviews, verificare, validare, transfer și design file. | Condițional / critic |
| RSK | Managementul riscului | Plan, analiză, evaluare, control, benefit-risk, producție și post-producție. | Esențial |
| SUP | Furnizori și achiziții | Evaluare, clasificare, acorduri, schimbări, performanță și verificare. | Esențial |
| MFG | Producție și validare | Instrucțiuni, DHR/lot, validări, curățenie, sterilizare, mentenanță și eliberare. | Esențial |
| PMS | Post-producție | Feedback, reclamații, service, vigilență, advisory notices și trenduri. | Esențial |
| CAP | Asigurare și îmbunătățire | Audit, neconformități, analiza datelor, CAPA și acțiuni preventive. | Esențial |

## Convenție simplă de codificare

| ELEMENT | EXEMPLU | EXPLICAȚIE |
| --- | --- | --- |
| Tip | POL / PRO / INS / FOR / REG / PLN | Politică, procedură, instrucțiune, formular, registru sau plan. |
| Domeniu | MED / SSM / INT | Mediu, sănătate și securitate în muncă sau sistem integrat. |
| Proces | ACH / OPR / MNT / HR | Achiziții, operațiuni, mentenanță, resurse umane etc. |
| Număr | 01, 02, 03 | Număr unic în familie sau proces. |
| Revizie | R00, R01, R02 | Versiunea aprobată; distinctă de data documentului. |
| Exemplu | PRO-MD-DEV-07-R03 | Procedura pentru proiectarea și dezvoltarea dispozitivului medical, nr. 07, revizia 03. |

| 4 | Fișele documentelor esențiale Conținut minim orientativ, proprietari, dovezi și erori de evitat |
| --- | --- |

| 4.1. Manualul calității |  |
| --- | --- |
| Categorie | Document menținut |
| Referință | 4.2.2 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Descrie arhitectura SMC și domeniul certificat. |
| Conținut minim recomandat | Domeniu; excluderi/neaplicabilități justificate; proceduri/referințe; procese și interacțiuni; structură documentară. |
| Proprietar orientativ | Management representative / responsabil QMS. |
| Revizuire / actualizare | La schimbări de rol, produse, procese, locații, piețe sau standard. |
| Dovezi asociate | Hartă procese, organigramă, proceduri, dosare dispozitiv și indicatori. |
| Erori frecvente | Manual generic; excluderi fără justificare; procese descrise diferit de practica reală. |

| 4.2. Dosarul dispozitivului medical |  |
| --- | --- |
| Categorie | Document menținut pe tip/familie |
| Referință | 4.2.3 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Reunește specificațiile și documentele necesare realizării și controlului produsului. |
| Conținut minim recomandat | Descriere; utilizare; etichetare; specificații produs; producție; ambalare; depozitare; distribuție; instalare; service; măsurare; referințe. |
| Proprietar orientativ | Product owner / QA/RA. |
| Revizuire / actualizare | La orice schimbare relevantă și pe durata ciclului de viață. |
| Dovezi asociate | Desene, BOM, specificații, instrucțiuni, DMR, etichete și metode de test. |
| Erori frecvente | Dosar incomplet; versiuni necorelate; lipsa legăturii cu schimbările și piețele. |

| 4.3. Controlul documentelor |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură documentată |
| Referință | 4.2.4 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Asigură aprobarea, disponibilitatea, istoricul și retragerea versiunilor. |
| Conținut minim recomandat | Creare; verificare; aprobare; identificare; distribuție; acces; modificare; documente externe; copii; arhivare; prevenirea utilizării versiunilor depășite. |
| Proprietar orientativ | Document control / QA. |
| Revizuire / actualizare | La schimbări de sistem sau instrument. |
| Dovezi asociate | Listă master, fluxuri de aprobare, training pe revizii și arhivă. |
| Erori frecvente | Data reviziei fără descrierea schimbării; documente externe necontrolate; copii tipărite active neidentificate. |

| 4.4. Controlul înregistrărilor și matricea de retenție |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură documentată |
| Referință | 4.2.5 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Protejează dovezile de conformitate și trasabilitate. |
| Conținut minim recomandat | Identificare; format; integritate; acces; confidențialitate; recuperare; backup; termen; arhivare; distrugere; semnături; corecturi. |
| Proprietar orientativ | QA, juridic/reglementare și IT. |
| Revizuire / actualizare | La schimbări legale, produs, piață sau sistem. |
| Dovezi asociate | Matrice retenție, arhive, loguri, teste restaurare și certificate distrugere. |
| Erori frecvente | Un singur termen pentru toate înregistrările; ștergere automată nevalidată; date pacient neprotejate. |

| 4.5. Matricea cerințelor de reglementare |  |
| --- | --- |
| Categorie | Document recomandat esențial |
| Referință | 4.1 / 5.6 / 7.2 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Clarifică obligațiile pe rol, produs și piață. |
| Conținut minim recomandat | Jurisdicție; rol; dispozitiv; clasă; cerință; document; responsabil; termen; autoritate; notificare; dovadă; stare. |
| Proprietar orientativ | Regulatory Affairs. |
| Revizuire / actualizare | Continuu și la schimbări legislative sau de produs. |
| Dovezi asociate | Înregistrări autorități, certificate, dosare, rapoarte și comunicări. |
| Erori frecvente | Reglementări listate fără aplicabilitate; rol economic neclar; cerințe de schimbare/notificare omise. |

| 4.6. Procesul și dosarul de management al riscului |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură documentată și înregistrări |
| Referință | 7.1 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Integrează riscul în realizarea produsului și datele post-producție. |
| Conținut minim recomandat | Plan; criterii; analiză pericole; evaluare; controale; verificarea controalelor; risc rezidual; benefit-risk; raport; producție/post-producție; revizuiri. |
| Proprietar orientativ | Risk manager / R&D / QA/RA. |
| Revizuire / actualizare | Pe ciclul de viață și la schimbări/semnale. |
| Dovezi asociate | Analize, teste, usability, biocompatibilitate, reclamații, CAPA, service și literatură. |
| Erori frecvente | Dosar înghețat la lansare; lipsa legăturii cu CAPA și PMS; controale fără verificare. |

| 4.7. Procedura și planul de proiectare și dezvoltare |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură documentată / condițional |
| Referință | 7.3.1–7.3.2 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Controlează etapele, responsabilitățile, interfețele și actualizarea planului. |
| Conținut minim recomandat | Etape; activități; responsabilități; review; V&V; transfer; management risc; resurse; interfețe; deliverables; actualizare. |
| Proprietar orientativ | R&D / design assurance. |
| Revizuire / actualizare | Pe proiect și la schimbări. |
| Dovezi asociate | Planuri, minute, tichete, matrice responsabilități și aprobări. |
| Erori frecvente | Plan creat după activități; interfețe neclare; independență review insuficientă. |

| 4.8. Dosarul de proiectare și dezvoltare |  |
| --- | --- |
| Categorie | Înregistrare păstrată / condițional |
| Referință | 7.3.10 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Demonstrează că proiectarea a fost controlată și cerințele au fost îndeplinite. |
| Conținut minim recomandat | Plan; inputs; outputs; reviews; verificare; validare; transfer; schimbări; neconformități; aprobări; trasabilitate. |
| Proprietar orientativ | R&D / design assurance. |
| Revizuire / actualizare | Pe durata proiectului și după lansare conform retenției. |
| Dovezi asociate | Protocoale, rapoarte, matrice trasabilitate, versiuni și decizii. |
| Erori frecvente | Documente dispersate fără index; lipsa trasabilității cerință–test–risc; rezultate neaprobate. |

| 4.9. Controlul schimbărilor de produs și proces |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură / registru recomandat esențial |
| Referință | 7.3.9 / 7.5.6 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Evaluează impactul înainte de implementare și asigură aprobările necesare. |
| Conținut minim recomandat | Descriere; motiv; produse/loturi; risc; V&V; validare; reglementare; furnizori; etichetare; stoc; instruire; aprobare; data efectivă. |
| Proprietar orientativ | Change owner, QA/RA și funcțiile afectate. |
| Revizuire / actualizare | Pentru fiecare schimbare temporară sau permanentă. |
| Dovezi asociate | ECO/ECN, analize impact, notificări, validări, training și verificări post-implementare. |
| Erori frecvente | Schimbare fragmentată pe departamente; implementare înainte de aprobare; lipsa evaluării piețelor. |

| 4.10. Evaluarea și controlul furnizorilor |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură documentată și înregistrări |
| Referință | 7.4.1 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Controlează furnizorii proporțional cu impactul produsului/serviciului. |
| Conținut minim recomandat | Clasificare; criterii; evaluare; selecție; acord calitate; schimbări; monitorizare; reevaluare; escaladare; dezaprobare. |
| Proprietar orientativ | Achiziții, SQE și QA. |
| Revizuire / actualizare | La aprobare, periodic, la schimbări și probleme. |
| Dovezi asociate | Audituri, certificate, performanță, SCAR, acorduri, notificări schimbare și reevaluări. |
| Erori frecvente | Toți furnizorii tratați la fel; certificate acceptate fără analiză; schimbări furnizor necontrolate. |

| 4.11. Documentația de producție și înregistrarea lotului/dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Categorie | Document menținut și înregistrări păstrate |
| Referință | 7.5.1 / 7.5.8–7.5.9 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Asigură fabricarea conform specificațiilor și trasabilitatea eliberării. |
| Conținut minim recomandat | Instrucțiuni; parametri; echipamente; materiale; operatori; loturi; inspecții; rezultate; neconformități; etichetare; eliberare; cantități. |
| Proprietar orientativ | Operațiuni și QA. |
| Revizuire / actualizare | La fiecare lot/unitate și la revizii. |
| Dovezi asociate | DHR/lot record, loguri, travelers, rapoarte test, etichete și aprobări. |
| Erori frecvente | Câmpuri necompletate; corecturi necontrolate; amestec de revizii; lipsa trasabilității componentelor critice. |

| 4.12. Validarea proceselor și planul master de validare |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură și înregistrări / condițional |
| Referință | 7.5.6 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Demonstrează că procesele cu rezultat neverificabil ulterior produc consecvent rezultatul planificat. |
| Conținut minim recomandat | Scop; criterii; calificări; protocol; parametri; worst case; eșantionare; rezultate; deviații; aprobare; revalidare; software. |
| Proprietar orientativ | Validation/engineering și QA. |
| Revizuire / actualizare | Înainte de utilizare și la schimbări/revizuire periodică. |
| Dovezi asociate | IQ/OQ/PQ, rapoarte, statistici, mentenanță, calibrare și change control. |
| Erori frecvente | Validare retrospectivă nejustificată; criterii modificate după test; revalidare absentă. |

| 4.13. Validarea software-ului utilizat în QMS/producție/măsurare |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură și înregistrări / condițional |
| Referință | 4.1.6 / 7.5.6 / 7.6 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Asigură că software-ul este adecvat utilizării intenționate și riscului. |
| Conținut minim recomandat | Utilizare intenționată; clasificare risc; cerințe; testare; configurație; date; acces; schimbări; furnizor; incidente; revizuire. |
| Proprietar orientativ | System owner, IT și QA. |
| Revizuire / actualizare | Înainte de utilizare și după schimbări semnificative. |
| Dovezi asociate | URS, evaluări risc, protocoale, rezultate, audit trail, aprobări și tichete. |
| Erori frecvente | Validarea platformei furnizorului confundată cu utilizarea locală; spreadsheet-uri necontrolate; schimbări SaaS neevaluate. |

| 4.14. Feedback, reclamații și raportare către autorități |  |
| --- | --- |
| Categorie | Proceduri documentate și înregistrări |
| Referință | 8.2.1–8.2.3 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Asigură colectarea, evaluarea, investigarea și notificarea promptă. |
| Conținut minim recomandat | Surse; recepție; triere; severitate; evaluare raportabilitate; investigație; răspuns; loturi; trend; risk/CAPA; termene; decizii. |
| Proprietar orientativ | PMS/vigilență, QA/RA. |
| Revizuire / actualizare | Continuu și la schimbări reglementare. |
| Dovezi asociate | Dosare reclamații, comunicări, investigații, notificări, decizii și trenduri. |
| Erori frecvente | Reclamații reclasificate ca solicitări; investigație absentă fără justificare; termene legale netratate. |

| 4.15. Controlul produsului neconform și rework |  |
| --- | --- |
| Categorie | Procedură documentată și înregistrări |
| Referință | 8.3 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Previne utilizarea/eliberarea neintenționată și controlează dispoziția. |
| Conținut minim recomandat | Identificare; segregare; evaluare; dispoziție; concesie; autoritate; notificare; acțiuni post-livrare; rework; reinspecție; risc; trasabilitate. |
| Proprietar orientativ | QA și proprietarul procesului. |
| Revizuire / actualizare | Pentru fiecare caz și la schimbări de criterii. |
| Dovezi asociate | NCR, MRB, concesii, rework instruction, reinspecții și CAPA. |
| Erori frecvente | Concesie fără autorizare reglementară/client; rework repetat ca practică normală; produs asociat neevaluat. |

| 4.16. Analiza datelor și CAPA |  |
| --- | --- |
| Categorie | Proceduri documentate și înregistrări |
| Referință | 8.4 / 8.5.2 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Detectează tendințe, investighează cauze și verifică eficacitatea acțiunilor. |
| Conținut minim recomandat | Surse; metode; praguri; semnale; problem statement; containment; cauze; acțiuni; risc; verificare; eficacitate; extindere; închidere. |
| Proprietar orientativ | QA/CAPA board și proprietarii proceselor. |
| Revizuire / actualizare | Continuu și periodic. |
| Dovezi asociate | Trenduri, Pareto, investigații, 5 Why/Fishbone, planuri, dovezi și effectiveness checks. |
| Erori frecvente | Cauză „eroare operator”; CAPA pentru fiecare abatere minoră; închidere pe implementare, nu eficacitate. |

| 4.17. Audit intern și analiza de management |  |
| --- | --- |
| Categorie | Proceduri și înregistrări |
| Referință | 5.6 / 8.2.4 |
| Când este necesar | În mod obișnuit |
| Scop | Asigură evaluarea sistemului, deciziile conducerii și resursele. |
| Conținut minim recomandat | Program; independență; criterii; rezultate; acțiuni; intrări management review; tendințe; schimbări; reglementare; decizii; termene. |
| Proprietar orientativ | Coordonator audit și conducerea de vârf. |
| Revizuire / actualizare | La interval planificat și după schimbări semnificative. |
| Dovezi asociate | Planuri, rapoarte, minute, dashboard, bugete și urmărirea deciziilor. |
| Erori frecvente | Audit de conformitate fără produs/proces; management review fără PMS, risc și reglementare; acțiuni neurmărite. |

| 5 | Documente condiționale pe produs, proces și piață Organizația trebuie să combine ISO 13485 cu reglementările aplicabile fiecărui dispozitiv și rol |
| --- | --- |

| DOCUMENT / DOSAR | CÂND ESTE RELEVANT | CONȚINUT / DOVEZI |
| --- | --- | --- |
| Sterilizare și sterile barrier | Dispozitive sterile sau procese de sterilizare/ambalare | Validare, parametri, loturi, bioburden, mediu, eliberare, schimbări și revalidare. |
| Biocompatibilitate și siguranță biologică | Contact direct/indirect cu pacientul/utilizatorul | Plan, caracterizare, evaluare, teste, raționament, risc și concluzii. |
| Usability / human factors | Interfața și utilizarea pot genera riscuri | Utilizare, utilizatori, scenarii, erori, evaluări formative/sumative și legătura cu risc. |
| Software medical / cybersecurity | Dispozitivul conține software sau este conectat | Ciclu dezvoltare, arhitectură, cerințe, V&V, SOUP, vulnerabilități, actualizări și PMS. |
| Trasabilitate implantabile | Dispozitive implantabile sau cerințe speciale | Componente, materiale, mediu, personal, distribuitori, utilizatori și date cerute de jurisdicție. |
| Instalare și service | Sunt activități specificate | Instrucțiuni, acceptare, competență, piese, măsurări, rapoarte și feedback către PMS. |
| Evaluare clinică / performanță | Cerință de reglementare pentru dispozitiv | Plan, date, literatură, investigații, echivalență, concluzii și actualizare. |
| Vigilență și field safety corrective action | Evenimente raportabile sau acțiuni în teren | Decizie, termene, notificări, comunicare, trasabilitate, eficacitate și închidere. |

| ! | CERINȚELE DE REGLEMENTARE PREVALEAZĂ ISO 13485 este un standard de sistem. Dosarele tehnice, termenele de raportare, UDI, evaluarea clinică, supravegherea post-piață și retenția pot fi definite diferit de fiecare jurisdicție. RA trebuie să confirme cerința aplicabilă înainte de aprobarea documentelor. |
| --- | --- |

| 6 | Controlul ciclului de viață al documentelor Documentele trebuie să fie disponibile, actuale, protejate și retrase controlat |
| --- | --- |

| ETAPĂ / CONTROL | REGULĂ PRACTICĂ |
| --- | --- |
| Creare | Scop, utilizatori, proprietar, cod, format, conținut minim și legături cu alte documente. |
| Analiză și aprobare | Verificare tehnică și aprobare de către persoane competente și autorizate. |
| Publicare | Versiunea oficială este identificată și disponibilă la punctul de utilizare. |
| Comunicare și instruire | Schimbările relevante sunt explicate; competența este verificată când riscul o impune. |
| Modificare | Motiv, impact, aprobări, data intrării în vigoare și documentele/activitățile afectate. |
| Protecție | Acces, confidențialitate, integritate, backup, prevenirea modificării sau ștergerii neautorizate. |
| Păstrare | Termen stabilit prin lege, autorizație, contract, risc, nevoie de trasabilitate sau valoare de business. |
| Retragere și eliminare | Versiunile depășite sunt eliminate din utilizare; arhivarea ori distrugerea este autorizată. |
| Semnături și integritatea datelor | Stabiliți reguli pentru semnături electronice, audit trail, atribuibilitate, corecturi, copii verificate și prevenirea completării retroactive. |
| Legătura dintre dosare | Schimbările trebuie propagate controlat în dosarul dispozitivului, design file, risk file, producție, etichetare, validări și documentele de piață. |
| Confidențialitate și date de sănătate | Protejați datele pacienților, utilizatorilor, investigațiilor clinice și reclamațiilor conform jurisdicției. |
| Versiunea aplicabilă pe lot | Înregistrarea de producție trebuie să permită identificarea reviziilor de documente, software, materiale și echipamente folosite. |

## Elemente minime pe un document controlat

Titlu, cod, proprietar, număr de revizie și data intrării în vigoare.

Aprobator și, când este necesar, verificator tehnic sau juridic.

Domeniu de utilizare, roluri responsabile și documente asociate.

Istoric succint al modificărilor importante.

Identificarea copiei necontrolate, dacă documentul este tipărit sau exportat.

| i | TERMENELE DE PĂSTRARE NU SUNT UNIVERSALE Standardul nu stabilește, de regulă, un număr fix de ani. Organizația trebuie să coreleze păstrarea cu legislația, autorizațiile, contractele, perioadele de latență, termenele de prescripție, riscul și necesitatea de analiză a tendințelor. |
| --- | --- |

| 7 | Modele de registre și formulare Câmpurile pot fi integrate într-o aplicație, într-un registru unic sau în documentele existente |
| --- | --- |

## Listă master a documentelor

| COD | TITLU | PROPRIETAR | REV. | DATA | LOCAȚIE | ACCES | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN-QMS-01 | Manualul calității | QA | R__ | __/__/____ | eQMS | Intern | Activ |
| REG-MD-02 | Matrice cerințe reglementare | RA | R__ | __/__/____ | eQMS | Restricționat | Activ |
| FIL-MD-03 | Dosar dispozitiv - familie ____ | Product owner | R__ | __/__/____ | PLM/eQMS | Restricționat | Activ |

## Matrice orientativă a termenelor de păstrare

| CATEGORIE | EXEMPLE | CRITERIU DE STABILIRE | TERMEN APROBAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosar dispozitiv / design | Specificații, design file, V&V, risc și schimbări | Viața dispozitivului + cerința jurisdicției + răspundere |  |
| Producție și trasabilitate | Lot/DHR, materiale, echipamente, operatori, eliberare | Viața dispozitivului / termen definit de reglementare și tip produs |  |
| Implantabile | Trasabilitate extinsă și distribuție | Cerințe speciale ale jurisdicției și durată relevantă clinic |  |
| Reclamații și vigilență | Investigații, raportabilitate, notificări și răspunsuri | Cerințe legale + viață produs + litigii și risk management |  |
| Validări | Procese, sterilizare, software, metode și ambalare | Durata procesului/echipamentului + istoric schimbări și audit |  |
| Furnizori | Evaluări, acorduri, schimbări, SCAR și performanță | Durata relației + viața produsului afectat + răspundere |  |
| Competență și autorizări | Instruiri, evaluări și calificări | Durata rolului + cerințe reglementare și trasabilitate lot |  |

## Cerere de creare sau modificare

| Solicitant |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document / cod |  | Proces |  |
| Tip solicitare | ☐ creare ☐ modificare ☐ retragere | Prioritate |  |
| Motiv și risc |  | Cerință asociată |  |
| Descriere modificare |  | Documente afectate |  |
| Impact operațional |  | Impact instruire / comunicare |  |
| Decizie | ☐ aprobat ☐ respins ☐ revizuire | Aprobator |  |

## Index rapid al documentelor ISO 13485

| # | DOCUMENT / ÎNREGISTRARE | CLAUZĂ | PROPRIETAR | LOCAȚIE | REVIZUIRE | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Documente digitale, cloud și surse externe Platforma nu înlocuiește controlul; regulile trebuie să acopere accesul, integritatea și recuperarea |
| --- | --- |

| CONTROL | CE TREBUIE STABILIT |
| --- | --- |
| Sursa oficială | Definiți unde se află versiunea controlată și ce copii sunt numai informative. |
| Acces | Roluri, permisiuni și retragerea accesului la schimbarea rolului ori încetarea colaborării. |
| Integritate | Istoric al modificărilor, aprobări trasabile și protecție împotriva suprascrierii sau ștergerii neautorizate. |
| Disponibilitate | Backup, redundanță, mod de lucru alternativ și testarea restaurării. |
| Confidențialitate | Clasificare, acces minim necesar și protecția datelor personale, medicale, comerciale sau de securitate. |
| Identitate | Conturi individuale, autentificare și trasabilitatea persoanei care introduce, verifică ori aprobă date. |
| Păstrare | Regulile se aplică și datelor din aplicații, e-mailurilor, logurilor, fotografiilor și semnăturilor electronice. |
| Migrare | Verificarea completitudinii, metadatelor și lizibilității la schimbarea aplicației sau furnizorului cloud. |

## Documente de origine externă

Reglementări și ghiduri ale jurisdicțiilor în care dispozitivele sunt proiectate, fabricate, distribuite sau utilizate.

Standarde armonizate/recunoscute și metode tehnice folosite pentru risc, biocompatibilitate, sterilizare, software, usability și ambalare.

Certificate, specificații, acorduri de calitate și notificări de schimbare ale furnizorilor.

Documentația producătorilor de echipamente, software, materiale și sisteme de măsurare.

Comunicări și decizii ale autorităților, organismelor notificate, reprezentanților autorizați și importatorilor/distribuitorilor.

| 9 | Set minim pentru o organizație mică Un sistem compact poate fi conform dacă este coerent, utilizat și susținut de dovezi |
| --- | --- |

| # | DOCUMENT / REGISTRU | MOD COMPACT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manual QMS și hartă procese | Domeniu, roluri, proceduri și interacțiuni. |
| 2 | Control documente și înregistrări | Proceduri + listă master + matrice retenție. |
| 3 | Matrice reglementare și registru dispozitive | Piețe, roluri, clase, cerințe, dosare și termene. |
| 4 | Dosar dispozitiv și risk file | Structură indexată, controlată și legată de schimbări. |
| 5 | Furnizori, producție și trasabilitate | Registre integrate cu criticitate și loturi. |
| 6 | Validări și echipamente | Plan master + protocoale/rapoarte și calibrare. |
| 7 | Feedback, reclamații și CAPA | Flux comun cu vigilență, trend și risk management. |
| 8 | Audit și management review | Calendar, rapoarte, decizii și acțiuni. |

## Când trebuie crescut nivelul de documentare

Activitățile au risc ridicat, consecințe severe, cerințe de autorizare sau criterii tehnice complexe.

Există multe locații, schimburi, contractanți, limbi ori niveluri diferite de competență.

Procesele sunt externalizate sau depind de furnizori critici și de un lanț valoric extins.

Apar frecvent incidente, abateri, reclamații, depășiri sau rezultate neconforme.

Este necesară trasabilitate pe termen lung sau corelarea mai multor surse de date.

Cunoștințele sunt concentrate la puține persoane și continuitatea este vulnerabilă.

| 10 | Verificarea pregătirii documentare Un auditor verifică existența, utilizarea și eficacitatea informațiilor din SMC pentru dispozitive medicale |
| --- | --- |

| STATUS | PUNCT DE VERIFICARE |
| --- | --- |
| ☐ | Domeniul și rolul organizației sunt clare pentru fiecare dispozitiv și piață. |
| ☐ | Manualul QMS descrie procesele reale și justifică neaplicabilitățile. |
| ☐ | Dosarele dispozitivelor sunt complete, indexate, controlate și legate de configurația actuală. |
| ☐ | Cerințele de reglementare sunt actualizate și traduse în documente, termene și responsabilități. |
| ☐ | Controlul documentelor și înregistrărilor protejează integritatea, semnăturile și audit trail-ul. |
| ☐ | Risk management este viu și integrează schimbări, reclamații, CAPA și date post-producție. |
| ☐ | Design file demonstrează trasabilitatea dintre cerințe, risc, outputs, V&V și transfer. |
| ☐ | Schimbările sunt evaluate înainte de implementare pentru impact tehnic, risc și reglementare. |
| ☐ | Furnizorii sunt controlați proporțional cu impactul, iar schimbările lor sunt notificate și evaluate. |
| ☐ | Procesele speciale și software-ul relevant sunt validate și revalidate pe bază de risc. |
| ☐ | Înregistrările de producție permit identificarea lotului, materialelor, echipamentelor, operatorilor și reviziilor. |
| ☐ | Reclamațiile sunt recunoscute, investigate și evaluate pentru raportabilitate în termenele aplicabile. |
| ☐ | Produsul neconform, reworkul și concesiile sunt controlate și corelate cu riscul. |
| ☐ | CAPA investighează cauze sistemice și este închisă numai după verificarea eficacității. |
| ☐ | Management review include date reglementare, PMS, risc, furnizori, audit și resurse. |

## Plan pentru lacunele identificate

| # | LACUNĂ | RISC / IMPACT | ACȚIUNE | RESP. | TERMEN | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Referințe, glosar și utilizare responsabilă Verificați ediția aplicabilă și toate cerințele legale, sectoriale, contractuale și locale |
| --- | --- |

## Baza documentului

Ghidul este aliniat ISO 13485:2016, ediția 3, revizuită și confirmată de ISO în 2025. Cerințele de reglementare pentru dispozitive medicale trebuie stabilite separat pentru fiecare rol, clasă de produs și piață.

ISO 13485:2016 - pagina oficială

ISO 13485 - prezentare generală

ISO 14971:2019 - managementul riscului pentru dispozitive medicale

ISO/TC 210 - catalogul standardelor pentru dispozitive medicale

IMDRF - documente și ghiduri internaționale

## Glosar

| TERMEN | EXPLICAȚIE PRACTICĂ |
| --- | --- |
| Dispozitiv medical | Produs definit de reglementarea aplicabilă; clasificarea și cerințele diferă între jurisdicții. |
| Dosar dispozitiv | Colecția controlată care definește specificațiile și procesele pentru un tip/familie de dispozitive. |
| Design file | Înregistrările care demonstrează conformitatea proiectării și dezvoltării. |
| Risk management file | Set de înregistrări și referințe rezultate din procesul de management al riscului. |
| DHR / lot record | Înregistrarea care demonstrează cum a fost realizat și eliberat un lot/dispozitiv. |
| CAPA | Acțiune corectivă și preventivă gestionată sistematic, pe baza datelor și riscului. |
| Advisory notice | Comunicare emisă după livrare pentru utilizare, modificare, returnare sau distrugere, după caz. |
| Validare proces | Demonstrarea documentată că un proces produce consecvent rezultatul planificat. |
| Informație documentată | În ISO 13485 sunt folosiți termenii documente și înregistrări; ambele trebuie controlate. |

Notă de utilizare: Acest material este orientativ și nu înlocuiește textul oficial al standardului, consultanța adaptată, evaluarea juridică, medicina muncii ori cerințele autorităților și organismului de certificare. Organizația rămâne responsabilă pentru documentele și termenele de păstrare stabilite.